	天净沙系列
	CAT#:EC3.5.1.28
低温运输，-20℃保存
	[image: image1.jpg]




	
	N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定试剂盒
N-Acetylmuramoyl-L-Alanine Amidase Assay Kit

	
	使用手册V0.5



	北京天净沙基因科技有限公司
网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio


	产品及特点
	本产品用于测定N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶（N-Acetylmuramoyl-L- Alanine Amidase，EC3.5.1.28）活性。其原理是N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶催化4-硝基苯胺盐酸盐-L-丙氨酸释放出的4-硝基苯胺，4-硝基苯胺在405 nm处有特征光吸收，故可通过测定溶液在405 nm处光吸收降低的量间接计算酶活性。本产品具有如下特点：

1. 即开即用，使用便捷，用户不需要优化条件，只需准备待测样本。

2. 最低检测限为0.18 U，线性范围在0.25 U-0.77 U之间。

3. 本试剂盒1个酶活性单位的定义是在37℃ pH 8.0的条件下，每分钟能催化1 μmol底物转化所需的酶量。由于1个N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶底物分子的转化将产生1个4-硝基苯胺分子，故1个酶活性单位相当于在37℃ pH 8.0的条件下每分钟催化1 μmol 4-硝基苯胺产生所需的酶量。

4. 本产品足够100次1 mL体系的比色皿检测或400次250 μL体系的96孔板检测。

5. 本产品只可用于科研。

	规格及成分
	成份

编号

规格
包装

N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定反应液

EC3.5.1.28r
115 mL

125 mL本色瓶

N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定底物干粉
EC3.5.1.28s

100 T

125 mL本色瓶

4-硝基苯胺干粉
CAS:70967-90-7
100 T
10 mL棕色瓶
使用手册

EC3.5.1.28sc

1份

无

本产品采用小扁盒包装

	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，有效期一年。

	自备试剂
	待测样品，缓冲液，超纯水，蛋白浓度测定试剂盒，比色皿及与之匹配的分光光度计，96孔板及与之匹配的分光光度计。

	使用方法
	一、首次使用本试剂盒时配制下列溶液
1. 配制N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定底物液：将100 mL N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定反应液加入装有N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定底物干粉的瓶中，颠倒摇晃20次溶解，得N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定底物液。
2. 配制1 mM 4-硝基苯胺溶液：将10 mL N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定反应液加入装有4-硝基苯胺干粉的瓶中，颠倒摇晃20次溶解，得1 mM 4-硝基苯胺溶液。
3. 如果一次实验没有用完上述溶液，需要放-20℃或更低温度保存。
二、制备待测样本
4. 用自选方式制备待测样本，样本溶于缓冲液中。注意：由于Zn2+、Ca2+、Mg2+等金属离子和EDTA等物质会严重影响N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性，故样本中不得含有这些物质。同时，由于本试剂盒测定的是4-硝基苯胺，故样本中也不得有4-硝基苯胺的成分。
5. 预留10 mL最后溶解样本的样本溶解液，作为后续测光吸收时的阴性对照。

6. 用自备试剂测定待测样本的蛋白浓度，以备后续计算比活时使用。
三、标准曲线梯度稀释液的制备

7. 每次测量都应制作标准曲线，下面以6个稀释度的标准曲线为例。

8. 标记1-6个1.5 mL离心管，每个管中加入0.7 mL超纯水。
9. 将本试剂盒提供的1 mM 4-硝基苯胺溶液为1号管样品。
10. 2号管中加入0.7 mL的1 mM 4-硝基苯胺溶液，充分震荡1分钟，得0.5 mM 4-硝基苯胺溶液。放冰上待用。
11. 换枪头，在3号管中加入0.7 mL 0.5 mM 4-硝基苯胺溶液（上步稀释所得），充分震荡1分钟，得250 μM 4-硝基苯胺溶液。放冰上待用。

12. 重复上面的操作直到得到1 mM、0.5 mM、250 μM、125 μM、62.5 μM、31.25 μM共6个稀释度的样品。放冰上待用。

四、1 mL体系1 cm光径比色皿测定

13. 标记N+7个1.5 mL的塑料离心管，其中N个用于待测样品，1个用于阴性对照，6个用于标曲：
14. 按下表加入各成分：
成分
N个样本管

阴性对照

6个标曲管
自备样本溶解液

不加

20 μL

20 μL

N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性测定底物液

各980 μL

980 μL

不加

N个自备待测样本

各20 μL

不加

不加

各梯度的4-硝基苯胺溶液

不加

不加

各980 μL

总体积

1 mL

1 mL

1 mL

混合均匀37℃下反应30 min

15. 迅速用分光光度计在405 nm测定OD，测前用蒸馏水调零。

五、数据处理
16. 计算真实OD405光吸收：每个样本测得的光吸收减去阴性对照的光吸收即为每个样本的光吸收。共N+6个读数。
17. 制备标准曲线：以4-硝基苯胺溶液的浓度为横轴，以其真实OD405光吸收为纵轴，绘制标准曲线。
18. 根据计算公式，用N个样本的OD405数据计算出其所对应的4-硝基苯胺浓度。根据N-乙酰胞壁酰-L-丙氨酸酰胺酶活性的定义（每分钟生成1 μmol磷酸基团所需要的酶量为1个单位）计算出酶的活性。
19. 计算样本的酶比活性：样本总体积乘以酶浓度U/mL即得样本总酶单位数U，样本总体积乘以其蛋白浓度即得样本总蛋白量（以mg为单位），样本酶比活（U/mg）=总酶单位数/总蛋白量。
四、96孔板检测
20. 操作同上，只是在设置反应时，各成份的用量降低75%，只用25%。同时光径不是1 cm，要根据所用96孔板修改（需要咨询厂家）。

	关联产品
	Skygen 3-磷酸甘油酸磷酸酶活性测定试剂盒


20250918ztl
